8-я Международная специализированная выставка

«Лаборатория  ЭКСПО-2010»

Информация о СИ, номинируемом на присвоение Знака Качества

| 1 | Наименование и обозначение | Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные ПТСВ |
| --- | --- | --- |
| 2 | № по Госреестру | RU.С.32.002 A №28373 |
| 3 | Страна производитель | Россия |
| 4 | Изготовитель | ФГУП «ВНИИФТРИ» |
| 5 | Адрес | ФГУП «ВНИИФТРИ», ГЛК, г.п. Менделеево, Солнечногорский р-н, Московская область |
| 6 | Тел./факс | 495-744-81-79, 8-962-947-35-18 |
| 7 | Адрес сайта | www.vniiftri.ru |
| 8 | e-mail | cryom@vniiftri.ru |
| 9 | Дистрибьютор (продавец) | ФГУП «ВНИИФТРИ» |
| 10 | Адрес | ФГУП «ВНИИФТРИ», ГЛК, г.п. Менделеево Солнечногорский р-н, Московская область |
| 11 | Тел./факс | 495-744-81-79, 8-962-947-35-18 |
| 12 | e-mail | cryom@vniiftri.ru |
| 13 | Наименование и обозначение НД или ТД | ТУ 4211-020-02567567-2007 «Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные ПТСВ. Технические условия». ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия». ГОСТ Р 51233-98 «Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Общие технические требования» ГОСТ 8.558-93 «Государственная поверочная схема для средств измерения температуры». ГОСТ Р 8.571 «Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Методика поверки». |
| 14 | Назначение и область применения | Предназначены для измерения температуры в диапазоне температур от минус 200 до плюс 500 °С. Термометры применяются для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-93) и для использования в качестве средства измерения температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. |
| 15 | Основные технические характеристики | Модификации: ПТСВ-1, ПТСВ-2К, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5. Далее прилагается |
| 16 | Поверка | ГОСТ Р 8.571 «Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Методика поверки». ЛАВГ 408717.020МП «Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные ПТСВ. Методика поверки» для термометров 2-го и 3-го разрядов. |

- Приложение

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения относительного сопротивления термометров, определяемого как отношение сопротивления термометра при данной температуре к его сопротивлению в тройной точке воды, диапазоны измерений температуры и разряд термометров приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Модифика-ция и вид исполнения | разряды | Обозначение | Диапазон измерения температуры, °С | WGa не менее | WHg не менее | W100 не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТСВ-1-2 | 2 | ЛАВГ.408717.020 | Минус 50 ...232 | 1,11795 | 0,844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-1-3 | 3 | ЛАВГ.408717.020-01 | Минус 50 ...450 | 1.11795 | 0,844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-2-1; | 1 | ЛАВГ.408717.030 | Минус 200 ...100 | 1.11795 | 0.844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-2-2; | 2 |  | Минус 200...200 | 1,11795 | 0,844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-2-3 | 3 |  |  | 1,11795 | 0,844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-2К-1 | 1 | ЛАВГ.408717.035 | Минус 60 ...60 | 1,11795 | 0,844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-2К-2 | 2 |  |  | 1,11795 | 0,844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-2К-3 | 3 |  |  | 1.11795 | 0.844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-3-3 | 3 | ЛАВГ.408717.036 | Минус 50...500 | 1,11795 | 0,844235. | 1,3924 |
| ПТСВ-4-2 | 2 | ЛАВГ.408717.037 | Минус 50 ...232 | 1,11795 | 0,844235 | 1,3924 |
| ПТСВ-4-3 | 3 |  |  | 1.11795 | 0,844235 | 1.3924 |
| ПТСВ-5-3 | 3 | ЛАВГ.408717.038 | Минус 50...250 | 1,11750 | 0,844990 | 1.3908 |

Примечания.

WGa - относительное сопротивление при температуре плавления галлия

WHg - относительное сопротивление при температуре тройной точки ртути.

W100 - относительное сопротивление при температуре 100 °С.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры термометрами, в диапазонах измерений температуры, приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Диапазон измерения, °С | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модификация и исполнение термометра ПТСВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1-2 | -1-3 | -2-1 | -2К-1 | -2-2 | -2-3 | -3-3 | -4-2 | -4-3 | -5-3 |
| -200...0 | - | - | 0,005 | - | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - |
| -60....0 | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | - |
| -50...0 | 0,02 | 0.03 | 0,003 | 0,003 | 0,02 | 0.03 | 0.03 | 0,02 | 0.03 | 0.03 |
| 0...30 | 0,01 | 0.02 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0.02 | 0.02 | 0,01 | 0.02 | 0.02 |
| 30...60 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0.03 | 0.03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 30...100 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 30...156 | 0,02 | 0,03 | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 156...232 | 0,02 | 0.04 | - | - | 0,02 | 0.04 | 0.04 | 0,02 | 0.04 | 0.04 |
| 232...420 | 0,02 | 0,04 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - |
| 420...450 | 0,02 | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |
| 450...500 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - |

Для исполнений ПТСВ-2К-2 и ПТСВ-2К-3 значения допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, в диапазоне измерений, равны значениям погрешностей для ПТСВ-2-2 и ПТСВ-2-3 соответственно.

Измерительный ток термометров равен (1 ± 0,1) мА. Показатель тепловой инерции термометров, не более: для ПТСВ-1, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5 − 40 с, для ПТСВ-2 − 10 с; для ПТСВ-2К − 20 с

Электрическое сопротивление изоляции между выводами и корпусом термометра, для соответствующего температурного диапазона применения, не менее:

а)	100 МОм при температуре 0 °С,

б)	50 МОм при температуре 200 °С,

в)	20 МОм при температуре 450 °С,

г)	15 МОм при температуре 500 °С.

Габаритные размеры термометров приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Модификация термометра | Обозначение | Общая длина, мм | Длина погружной части, мм, | Диаметр головки, мм | Диаметр погружной части, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТСВ-1 | ЛАВГ.408717.020 | 595 ±5 | 550 ±5 | 22 ±0,5 | 6 ±0,2 |
|  | ЛАВГ.408717.020-01 | 575 ±5 | 530 ±5 | 22 ±0,5 | 6 ±0,2 |
| ПТСВ-2 | ЛАВГ.408717.030 | 74 ± 1 | 50 ± 1 | 6 ±0,2 | 4 ±0,2 |
| ПТСВ-2К | ЛАВГ.408717.035 | от 50 до 130 (± 1) | 50 ± 1 | 6 ±0,2 | 4±0,2 |
| ПТСВ-3 | ЛАВГ.408717.036 | 626 ±5 | 550 ±5 | 22 ±0,5 | 6 ±0,2 |
|  | ЛАВГ.408717.036-01 | 426 ±2 | 350 ±2 | 22 ±0,5 | 6 ±0,2 |
| ПТСВ-4 | ЛАВГ.408717.037 | 629 ±5 | 550 ±5 | 22 ±0,5 | 6 ±0,2 |
| ПТСВ-5 | ЛАВГ.408717.038 | 626 ±5 | 550 ±5 | 22 ±0,5 | 6 ±0,2 |
|  | ЛАВГ.408717.038-01 | 426 ±2 | 350 ±2 | 122 ±0,5 | 6 ±0,2 |

Масса термометров (без кабеля) и ЧЭПТ, не более, кг:

ПТСВ-1, ПТСВ-3, ПТСВ-4		0,105;

ПТСВ-2		0,010;

ПТСВ-2К (от исполнения)		от 0,010 до 20;

ПТСВ-5		0,90

Масса кабеля 		не более 0,05 кг/м.

Вероятность безотказной работы термометров за 1000 ч. или 50 циклов охлаждение-нагрев от крайней температуры рабочего диапазона до (20 ± 5) °С при доверительной вероятности Р*= 0,8 не менее 0,94.

Срок службы не менее 5 лет.

Рабочие условия эксплуатации – группа В4 по ГОСТ 12997.